Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 bằng nguồn Ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm hệ thống ghế răng mô phỏng

- Giá gói thầu: 6.926.000.000 VND

- Nguồn vốn: NSNN và Quỹ PTHĐSN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

2. Đáp ứng về kỹ thuật

a) Đáp ứng chung

- Nhà thầu cam kết đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau;

- Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam;

- Thời gian bảo hành  12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng.

- Nhà thầu  cam kết phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

b) Đáp ứng về kỹ thuật

I. HỆ THỐNG GHẾ RĂNG MÔ PHỎNG DÙNG CHO GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NHA KHOA

| STT | Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT | Đề xuất kỹ thuật của E-HSDT | Tham chiếu tài liệu của nhà thầu | Thông tin khác (nếu có) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG | ĐÁP ỨNG CHUNG |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | Cam kết của nhà thầu |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam. | Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam. | Cam kết của nhà thầu |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Máy chính tối thiểu Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Máy chính Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 ( bản sao y công chứng và bản dịch công chứng) |  | Đáp ứng | Đạt |
| 1 | HỆ THỐNG GHẾ RĂNG MÔ PHỎNG DÙNG CHO GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NHA KHOA | - Tên hàng hóa: - Model/ kỹ mã hiệu: - Tên thương mại (nếu có) - Hãng sản xuất/ nước sản xuất |  |  |  |  |
| B | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT | ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT |  |  |  |  |
|  | 1. Cấu hình tối thiểu | 1. Cấu hình tối thiểu |  |  |  |  |
|  | Máy chính: | Máy chính: | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
| n | - Hệ thống mô phỏng bệnh nhân: 01 bộ | - Hệ thống mô phỏng bệnh nhân: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Hệ thống mâm tay khoan: 01 bộ | - Hệ thống mâm tay khoan: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Bàn đạp: 01 cái | - Bàn đạp: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Hệ thống đèn nha khoa: 01 bộ | - Hệ thống đèn nha khoa: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Hệ thống mâm trợ thủ: 01 bộ | - Hệ thống mâm trợ thủ: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Ghế bác sỹ: 02 cái | - Ghế bác sỹ: 02 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Màn hình ≥ 24 inch: 01 cái | - Màn hình 24 inch: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Màn hình tivi ≥65 inch: 01 cái | - Màn hình tivi 65 inch: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Camera theo dõi: 01 cái | - Camera theo dõi: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Bàn giáo viên: 01 bộ | - Bàn giáo viên: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Hệ thống tương tác giảng viên và sinh viên: 01 hệ thống | - Hệ thống tương tác giảng viên và sinh viên: 01 hệ thống | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Phụ kiện: | Phụ kiện: | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Tay khoan nhanh: 01 cái | - Tay khoan nhanh: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Tay khoan chậm 01 bộ bao gồm: | - Tay khoan chậm 01 bộ bao gồm: | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tay khoan thẳng: 01 cái | + Tay khoan thẳng: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tay khoan khuỷu: 01 cái | + Tay khoan khuỷu: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Tay cạo vôi: 01 cái | - Tay cạo vôi: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | C. YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU | C. ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |  |  |
|  | 1. Máy chính | 1. Máy chính | Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 1.1 Hệ thống mô phỏng bệnh nhân | 1.1 Hệ thống mô phỏng bệnh nhân | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 20: Model designation Simulation workstation Sim Modular |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Điều chỉnh mô hình bệnh nhân bằng điện | Điều chỉnh mô hình bệnh nhân bằng điện | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 54 : Mục 4.1.2 Electric height and tilt adjustment The patient simulator can be moved up and down using buttons (A) and (B) on the user interface on the dentist element or using the 4-way foot control. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Áp lực nước ≥ 5 Bar | - Áp lực nước tối đa 6 Bar | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 20: mục 3.1 Technical data: On-site water pressure 2.5-6 bar (≥2.5 l/min) |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Áp suất không khí tại chỗ tối đa: ≥ 6 Bar | - Áp suất không khí tại chỗ tối đa: 7.5 Bar | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 20: mục 3.1 Technical data: On-site air pressure 5.5-7.5 bar (≥ 50 l/min) |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Có công tắc chân điều khiển ≥ 4 hướng | - Có công tắc chân điều khiển 4 hướng | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use / trang 66 : mục 4.4.3 Triggering an immediate movement stop Move the 4-way switch plate on the C+ electronic foot control in any direction. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 1.2. Hệ thống mâm nha khoa | 1.2. Hệ thống mâm nha khoa | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Số vị trí tay khoan và dụng cụ: ≥ 5 vị trí | - Số vị trí tay khoan và dụng cụ: 5 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: Space for 5+1 instruments incl. turbine and motor, scaler and intraoral camera / Hình ảnh / Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | +Vị trí tay khoan tốc độ cao: ≥ 01 vị trí | +Vị trí tay khoan tốc độ cao: 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: Turbine/ Hình ảnh / Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | +Vị trí tay khoan tốc độ chậm: ≥ 01 vị trí | +Vị trí tay khoan tốc độ chậm: 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: Motor/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | +Tay cạo vôi : ≥ 01 vị trí | +Tay cạo vôi : 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: scaler/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | +Tay xịt: ≥ 01 vị trí | +Tay xịt: 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /trang 82: Mục Operating the Sprayvit E 3-way syringe: The following instructions apply to the standard version (water on the right) of the Sprayvit E 3-way syringe. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Điều khiển mô hình: tối thiểu các chức năng sau: | Điều khiển mô hình: các chức năng sau: | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /trang 54: mục 4.1. Putting the simulation unit into operation |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Độ sáng đèn | + Độ sáng đèn | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /trang 36 mục 3.6.4.2 Fixed keys and displays With the LEDlight Plus, the brightness is programmed using the contactless sensor. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Nâng hạ chiều cao mô hình | + Nâng hạ chiều cao mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 35 : mục Patient simulator height adjustment The patient simulator can be moved up or down. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Thay đổi tư thế mô hình | + Thay đổi tư thế mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 35 : mục Patient simulator inclination The patient simulator can be tilted to the front or back. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Có ≥ 2 vị trí lưu trữ tư thế mô hình | + Có 2 vị trí lưu trữ tư thế mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 35 : mục Patient simulator programs Individual positions S, 0, 1 and 2 of the patient simulator can be programmed (see Programming patient simulator programs) |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 1.3. Bàn đạp | 1.3. Bàn đạp | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 62: mục 4.3.2 C+ electronic foot switch |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Có chức năng bật tắt nước tay khoan | - Có chức năng bật tắt nước tay khoan | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 62: mục 4.3.2 C+ electronic foot switch Left key Press the left key. With the EasyPad, the spray is switched on and off, |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Có chức năng điều chỉnh tư thế mô hình | - Có chức năng điều chỉnh tư thế mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 64: mục 4.4.1 Moving the patient simulator using programs The programs for automatically moving the patient simulator can be selected using the fixed keys on the EasyPad, the touchscreen of the EasyTouch on the dentist element or on the user interface of the assistant element. This can also be done using the C+ electronic foot control. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 1.4. Hệ thống đèn nha khoa | 1.4. Hệ thống đèn nha khoa | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 131: mục 4.8 Operating light |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Có cảm biến bật tắt đèn | - Có cảm biến bật tắt đèn | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 132: mục 4.8.1 Switching the operating light on/off On the underside of the LEDlight, LEDview, and LEDview Plus operating lights, a non-touch sensor is attached. This allows the operating light to be switched on/off or to the composite function with a hand movement. | Chỗ này là Ledlight mà ko phải là Ledlight plus nhỉ? Thực tế Ledlight plus có cảm biến | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Cường độ sáng: ≥ 7000 lux | - Cường độ sáng: lên đến 30.000 lux | Tài liệu Simulation Unit / trang 8: mục Treatment lights: LED light Plus: Light intensity: Up to 30,000 lx in 5 steps |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Có chức năng điều chỉnh được cường độ sáng hoặc nhiệt độ màu ≥ 3 mức | - Có chức năng điều chỉnh được cường độ sáng hoặc nhiệt độ màu 5 mức | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 36: With the LEDlight Plus, the brightness is programmed using the contactless sensor. Tài liệu Simulation Unit / trang 8: mục Treatment lights: LED light Plus: Light intensity: Up to 30,000 lx in 5 steps |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 1.5. Hệ thống mâm trợ thủ | 1.5. Hệ thống mâm trợ thủ | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Mâm trợ thủ có ≥ 4 vị trí trong đó: | - Mâm trợ thủ có 4 vị trí trong đó: | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng Space for 4 instruments |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tay xịt : ≥ 01 vị trí | + Tay xịt : 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element/ Hình ảnh / Cam kết đáp ứng |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Ống hút: ≥ 2 vị trí | + Ống hút: 2 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element/ Hình ảnh / Cam kết đáp ứng Compact suction Assistant’s element with large and/or small suction device. |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Ống hút có thể điều chỉnh hướng hút bằng cách xoay khớp nối | - Ống hút có thể điều chỉnh hướng hút bằng cách xoay khớp nối | Tài liệu Simulation Unit Operating Instruction/ trang 119 mục Spray aspirator You can angle the suction handpiece by turning it. | Ko thấy từ khớp nối, có chỗ nào tham chiếu tốt hơn ko em? Tài liệu này ghi rõ là bạn có thể điều chỉnh góc bằng việc xoay nó, kèm hình ảnh minh họa nên em thấy là ok c ạ | Đáp ứng | Đạt |
|  | 1.6. Hệ thống kết nối giảng viên và sinh viên | 1.6. Hệ thống kết nối giảng viên và sinh viên | Tài liệu Technical Specs EBS |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Hub Giảng viên: ≥ 6 cổng kết nối (Tối thiểu 4*DVI, 1*mini DIN 8 Pin, 1*Sub -D 9 Pin RS232) | - Hub Giảng viên: 6 cổng kết nối (6*DVI, 1*mini DIN 8 Pin, 1*Sub -D 9 Pin RS232) | Tài liệu Technical Specs EBS / trang 1 Instructor Model 6x DVI female 2445 (Computer, Monitor, C-Unit A/B, Laptop, Projector) 1x Mini DIN 8pin (to USB-Box) 1x Sub-D 9pin RS232(to keypad, touchscreen or antenna) |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Bộ chia tín hiệu trung tâm: | - Bộ chia tín hiệu trung tâm: | Tài liệu Technical Specs EBS / trang 4 mục CENTRAL UNIT AZ 32 : |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Công suât tiêu thụ tối đa: ≥ 300W | + Công suất tiêu thụ tối đa: 300W | Tài liệu Technical Specs EBS / trang 4 mục Power consumption :max. 300 W |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Số cổng kết nối tối đa có thể thiết lập I/O cards: ≥ 17 | + Số cổng kết nối tối đa có thể thiết lập I/O cards: 17 | Tài liệu Technical Specs EBS / trang 4 mục max. slots I/O cards: 17 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Bộ điều khiển: | - Bộ điều khiển: | Tài liệu Multimedia System user manual |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Chức năng bộ điều khiển: | Chức năng bộ điều khiển: | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 tài liệu mục Features at a glance |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Gửi tín hiệu từ giảng viên đến từng cá nhân hoặc toàn bộ sinh viên | + Gửi tín hiệu từ giảng viên đến từng cá nhân hoặc toàn bộ sinh viên | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 mục Features at a glance: Send the signal from instructor to individual or all student monitors |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Truyền hình ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số đến tất cả các màn hình | + Truyền hình ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số đến tất cả các màn hình | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 mục Features at a glance: Transmit signals from a digital camera to all screens | Cái signal đc coi là hình ảnh ko? Singals là tín hiệu mà hình ảnh cũng được coi là tín hiện hình ảnh gửi đến các màn hình của giảng viên và sinh viên | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Gửi tín hiệu từ hệ thống hoặc kính hiển vi đến tất cả màn hình | + Gửi tín hiệu từ hệ thống hoặc kính hiển vi đến tất cả màn hình | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 mục Features at a glance: Send the signal from Cerec/Primescan system or microscope to all screens |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Xem tín hiệu của bất kỳ sinh viên nào (khi trang bị camera ở trạm sinh viên) | + Xem tín hiệu của bất kỳ sinh viên nào (khi trang bị camera ở trạm sinh viên) | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 mục Features at a glance: View any student’s signal | Ko có mục bôi đỏ | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Có thể gửi tín hiệu của bất kỳ sinh viên nào đến màn hình cá nhân, nhóm hoặc tất cả (khi trang bị camera ở trạm sinh viên) | + Có thể gửi tín hiệu của bất kỳ sinh viên nào đến màn hình cá nhân, nhóm hoặc tất cả (khi trang bị camera ở trạm sinh viên) | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 mục Features at a glance: Send any student’s signal to individual, group or all screens | Ko có mục bôi đỏ | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Làm tối tất cả các màn hình | + Làm tối tất cả các màn hình | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 mục Features at a glance: Darken all screens |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Tính năng bộ điều khiển tối thiểu: | Tính năng bộ điều khiển : | Tài liệu Multimedia System trang 2 mục Technical information about the system |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Màn hình cảm ứng | + Màn hình cảm ứng | Tài liệu Multimedia System user manual /trang 3 mục Features at a glance: With just one touch of a button you can eg./ hình ảnh trang 1 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Truyền tải hình ảnh theo thời gian thực không độ trễ | + Truyền tải hình ảnh theo thời gian thực không độ trễ | Tài liệu Multimedia System trang 2 mục The image transmission is in real time, without any lag |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Hình ảnh không bị giảm độ phân giải | + Hình ảnh không bị giảm độ phân giải | The signals are not compressed or reduced in their resolution | Signals = hình ảnh? | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Kết nối đồng bộ thông qua cổng DVI/Sub -D 9 Pin/Mini -DIN 8Pin. Không cần kết nối qua mạng LAN/WLAN. | + Kết nối đồng bộ thông qua cổng DVI/Sub -D 9 Pin/Mini -DIN 8Pin. Không cần kết nối qua mạng LAN/WLAN. | Cam kết đáp ứng Tài liệu Technical Specs EBS / trang 1 Instructor Model 6x DVI female 2445 (Computer, Monitor, C-Unit A/B, Laptop, Projector) 1x Mini DIN 8pin (to USB-Box) 1x Sub-D 9pin RS232(to keypad, touchscreen or antenna) Tài liệu Multimedia System trang 2 mục No network (LAN, WLAN, etc.) is required |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Có thể mở rộng, bổ sung các chức năng | + Có thể mở rộng, bổ sung các chức năng | Tài liệu Multimedia System trang 2 mục Can be expanded to include additional functions or connections at any time |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 1.7. Màn hình tivi ≥65 inch | 1.7. Màn hình tivi 65 inch Model: K-65S25VM2 Hãng sản xuất: Sony Xuất xứ: Việt Nam | Tài liệu catalog Tivi Sony |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Kích thước: ≥ 65 inch | - Kích thước: 65 inch | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 1 Kích cỡ màn hình:65 inch |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Độ phân giải: ≥ 4K | - Độ phân giải: 4K | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 1 Độ phân giải:4K (Ultra HD) |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Loại màn hình: LED | - Loại màn hình: LED | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 1 Loại màn hình: LED |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Tần số quét: ≥ 60Hz | - Tần số quét: 60Hz | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 2 Tần số quét thực:60 Hz |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Các cổng kết nối: | - Các cổng kết nối: | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 3 mục Các cổng kết nối |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Kết nối Internet: Wi -Fi 5 trở lên, hỗ trợ kết nối có dây RJ45 | + Kết nối Internet: Wi -Fi 5, hỗ trợ kết nối có dây RJ45 | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 3 Kết nối Internet:Wi-Fi 5 Hỗ trợ kết nối có dây RJ45 | Wi -Fi 5: ko thể hiện | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Kết nối không dây: Bluetooth 5.1 trở lên | + Kết nối không dây: Bluetooth 5.3 | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 3 Kết nối không dây:Bluetooth 5.3 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: Tối thiểu 3 x HDMI (1 x HDMI eARC) | + Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 4 x HDMI (1 x HDMI eARC) | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 3 Cổng nhận hình ảnh, âm thanh:4 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Cổng xuất âm thanh: Tối thiểu 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) | + Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 3 Cổng xuất âm thanh:1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Cổng USB: Tối thiểu 2 x USB -A | + Cổng USB: 2 x USB -A | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 3 USB:2 cổng USB A |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | -Tổng công suất loa: ≥ 20W | -Tổng công suất loa: 20W | Tài liệu catalog Tivi Sony/ trang 3 Tổng công suất loa:20W |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 2. Phụ kiện | 2. Phụ kiện | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 2.1. Tay khoan nhanh | 2.1. Tay khoan nhanh | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – fix connection- T3 Racer Midwest |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Có ≥ 4 tia phun sương | - Có 4 tia phun sương | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – fix connection- T3 Racer Midwest Spray :4 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Vòng bi gốm sứ | - Vòng bi gốm sứ | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 3 mục Every turbine offers : Robust ceramic ball bearings |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Chuck bấm | - Chuck bấm | Cam kết đáp ứng | Cái này có tài liệu nào tham chiếu ko em | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Công suất: ≥ 30W | - Công suất: 30W | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Power (W) Up to 30 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Tốc độ quay tối đa: ≥ 400.000 vòng/ phút | - Tốc độ quay tối đa: 400.000 vòng/ phút | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Idling speed (rpm) Approx. 400,000 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Đường kính đầu ≤ 12 mm | - Đường kính đầu 11.9 mm | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Head diameter (mm) Approx. 11.9 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Chiều cao đầu ≤ 13mm | - Chiều cao đầu 13mm | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Head height (mm) Approx. 13.0 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | 2.2. Tay khoan chậm | 2.2. Tay khoan chậm | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Tay khoan khuỷu: | - Tay khoan khuỷu: | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data -T4 LINE B 40 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data -T4 LINE B 40 Gear ratio: ~1:1 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Đường kính đầu ≤ 9 mm | + Đường kính đầu 8.7 mm | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line B 40 Head diameter (mm) ~ 8.7 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Chiều cao đầu ≤ 13mm | + Chiều cao đầu 12.4mm | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line B 40 Head height (mm) ~ 12.4 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tốc độ quay tối đa: ≥ 40.000 vòng/ phút | + Tốc độ quay tối đa: 40.000 vòng/ phút | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line B 40 Speed (rpm) max. 40,000 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Chuck bấm | + Chuck bấm | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line Push button chuck |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Tay khoan thẳng: | - Tay khoan thẳng: | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line T4 Line BH 40 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tốc độ quay tối đa: ≥ 40.000 vòng/ phút | + Tốc độ quay tối đa: 40.000 vòng/ phút | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line BH 40 Speed (rpm) max. 40,000 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data - T4 LINE BH 40 Gear ratio ~1:1 |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | - Air motor: | - Air motor: | Tài liệu Brochure T4 line Trang 2 mục T4 Line Air Motor |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | + Tốc độ quay tối đa: ≥ 22.000 vòng/ phút | + Tốc độ quay tối đa: 22.000 vòng/ phút | Tài liệu Brochure T4 line Trang 2 mục T4 Line, Air Motor M Speed (rpm) ~22,000 |  | Đáp ứng | Đạt |

3. Các đáp ứng khác

- Nhà thầu cam kết nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư yêu cầu các bản cam kết sau:

+ Nhà thầu cam kết đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Thời gian bảo hành 12 tháng, kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng;

+ Bảo trì  03 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành;

+ Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và bảo trì, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị;

+ Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), tờ khai hải quan, phiếu đóng gói (Packing list), hoá đơn thương mại (Invoice), vận tải đơn (bill)  đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng;

+ Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm theo thời gian tính hao mòn Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác được quy định tại PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT -BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

+ Cam kết có mặt để xử lý sự cố khi nhận được yêu cầu của người sử dụng;

+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT

- Nhà thầu cam kết chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu.

Ngày 24 tháng 11 năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU