Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 bằng nguồn Ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm hệ thống ghế răng mô phỏng

- Giá gói thầu: 6.926.000.000 VND

- Nguồn vốn: NSNN và Quỹ PTHĐSN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

2. Đáp ứng về kỹ thuật

a) Đáp ứng chung

- Nhà thầu cam kết đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau;

- Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam;

- Thời gian bảo hành  12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng.

- Nhà thầu  cam kết đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

b) Đáp ứng về kỹ thuật

II. HỆ THỐNG GHẾ RĂNG MÔ PHỎNG DÙNG CHO SINH VIÊN THỰC TẬP NHA KHOA

| STT | Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT | Đề xuất kỹ thuật của E-HSDT | Tham chiếu tài liệu của nhà thầu | Thông tin khác (nếu có) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | Cam kết của nhà thầu |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam. | Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam. | Cam kết của nhà thầu |  | Đáp ứng | Đạt |
|  | Máy chính tối thiểu Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Máy chính tối thiểu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | ISO 13485 bản sao công chứng và bản dịch công chứng |  | Đáp ứng | Đạt |
| 2 | II. HỆ THỐNG GHẾ RĂNG MÔ PHỎNG DÙNG CHO SINH VIÊN THỰC TẬP NHA KHOA | II. HỆ THỐNG GHẾ RĂNG MÔ PHỎNG DÙNG CHO SINH VIÊN THỰC TẬP NHA KHOA |  |  |  |  |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU | ĐÁP ỨNG CẤU HÌNH |  |  |  |  |
|  | 1. Cấu hình tối thiểu | 1. Cấu hình tối thiểu |  |  |  |  |
|  | Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: | Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | Máy chính: | Máy chính: | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Hệ thống mô phỏng bệnh nhân: 01 bộ | - Hệ thống mô phỏng bệnh nhân: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Hệ thống mâm tay khoan: 01 bộ | - Hệ thống mâm tay khoan: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bàn đạp: 01 cái | - Bàn đạp: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Hệ thống đèn nha khoa: 01 bộ | - Hệ thống đèn nha khoa: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Hệ thống mâm trợ thủ: 01 bộ | - Hệ thống mâm trợ thủ: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ghế bác sỹ: 02 cái | - Ghế bác sỹ: 02 cái | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Màn hình ≥ 24 inch: 01 cái | - Màn hình 24 inch: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bàn sinh viên: 01 bộ | - Bàn sinh viên: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Hệ thống tương tác giảng viên và sinh viên: 01 hệ thống | - Hệ thống tương tác giảng viên và sinh viên: 01 hệ thống | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | Phụ kiện: | Phụ kiện: | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Tay khoan nhanh: 01 cái | - Tay khoan nhanh: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Tay khoan chậm 01 bộ bao gồm: | - Tay khoan chậm 01 bộ bao gồm: | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | + Tay khoan thẳng: 01 cái | + Tay khoan thẳng: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | + Tay khoan khuỷu: 01 cái | + Tay khoan khuỷu: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Tay cạo vôi: 01 cái | - Tay cạo vôi: 01 cái | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
| C. | YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU | ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT |  |  |  |  |
|  | 1. Máy chính | 1. Máy chính | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | 1.1. Hệ thống mô phỏng bệnh nhân | 1.1. Hệ thống mô phỏng bệnh nhân | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 20: Model designation Simulation workstation Sim Modular |  |  |  |
|  | - Điều chỉnh mô hình bệnh nhân bằng điện | - Điều chỉnh mô hình bệnh nhân bằng điện | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 54 : Mục 4.1.2 Electric height and tilt adjustment The patient simulator can be moved up and down using buttons (A) and (B) on the user interface on the dentist element or using the 4-way foot control. |  |  |  |
|  | - Áp lực nước ≥ 5 Bar | Áp lực nước tối đa 6 Bar | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 20: mục 3.1 Technical data: On-site water pressure 2.5-6 bar (≥2.5 l/min) |  |  |  |
|  | - Áp suất không khí tại chỗ tối đa: ≥ 6 Bar | - Áp suất không khí tại chỗ tối đa: 7.5 Bar | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 20: mục 3.1 Technical data: On-site air pressure 5.5-7.5 bar (≥ 50 l/min) |  |  |  |
|  | - Có công tắc chân điều khiển ≥ 4 hướng | - Có công tắc chân điều khiển 4 hướng | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use / trang 66 : mục 4.4.3 Triggering an immediate movement stop Move the 4-way switch plate on the C+ electronic foot control in any direction. |  |  |  |
|  | 1.2. Hệ thống mâm nha khoa | 1.2. Hệ thống mâm nha khoa | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element |  |  |  |
|  | - Số vị trí tay khoan và dụng cụ: ≥ 5 vị trí | - Số vị trí tay khoan và dụng cụ: 5 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: Space for 5+1 instruments incl. turbine and motor, scaler and intraoral camera / Hình ảnh / Cam kết đáp ứng | E xem chỗ này để 5 hay 6 : |  |  |
|  | + Vị trí tay khoan tốc độ cao: ≥ 01 vị trí | + Vị trí tay khoan tốc độ cao: 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: Turbine/ Hình ảnh / Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | + Vị trí tay khoan tốc độ chậm: ≥ 01 vị trí | + Vị trí tay khoan tốc độ chậm: 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: Motor/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | + Tay cạo vôi : ≥ 01 vị trí | + Tay cạo vôi : 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element: scaler/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | + Tay xịt: ≥ 01 vị trí | + Tay xịt: 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7: mục Dentist’s element/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /trang 82: Mục Operating the Sprayvit E 3-way syringe: The following instructions apply to the standard version (water on the right) of the Sprayvit E 3-way syringe. |  |  |  |
|  | - Điều khiển mô hình: tối thiểu các chức năng: | - Điều khiển mô hình: các chức năng: | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /trang 54: mục 4.1. Putting the simulation unit into operation |  |  |  |
|  | + Độ sáng đèn | + Độ sáng đèn | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /trang 36 mục 3.6.4.2 Fixed keys and displays With the LEDlight Plus, the brightness is programmed using the contactless sensor. |  |  |  |
|  | + Nâng hạ chiều cao mô hình | + Nâng hạ chiều cao mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 35 : mục Patient simulator height adjustment |  |  |  |
|  | + Thay đổi tư thế mô hình | + Thay đổi tư thế mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 35 : mục Patient simulator inclination |  |  |  |
|  | + Có ≥ 2 vị trí lưu trữ tư thế mô hình | + Có 2 vị trí lưu trữ tư thế mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 35 : mục Patient simulator programs Individual positions S, 0, 1 and 2 of the patient simulator can be programmed (see Programming patient simulator programs) |  |  |  |
|  | 1.3. Bàn đạp | 1.3. Bàn đạp | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 62: mục 4.3.2 C+ electronic foot switch |  |  |  |
|  | - Có chức năng bật tắt nước tay khoan | - Có chức năng bật tắt nước tay khoan | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 62: mục 4.3.2 C+ electronic foot switch Left key Press the left key. With the EasyPad, the spray is switched on and off, |  |  |  |
|  | - Có chức năng điều chỉnh tư thế mô hình | - Có chức năng điều chỉnh tư thế mô hình | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 64: mục 4.4.1 Moving the patient simulator using programs The programs for automatically moving the patient simulator can be selected using the fixed keys on the EasyPad, the touchscreen of the EasyTouch on the dentist element or on the user interface of the assistant element. This can also be done using the C+ electronic foot control. |  |  |  |
|  | 1.4. Hệ thống đèn nha khoa | 1.4. Hệ thống đèn nha khoa | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 131: mục 4.8 Operating light |  |  |  |
|  | - Có cảm biến bật tắt đèn | - Có cảm biến bật tắt đèn | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 132: mục 4.8.1 Switching the operating light on/off On the underside of the LEDlight, LEDview, and LEDview Plus operating lights, a non-touch sensor is attached. This allows the operating light to be switched on/off or to the composite function with a hand movement. |  |  |  |
|  | - Cường độ sáng: ≥ 7000 lux | - Cường độ sáng 30.000 lux | Tài liệu Simulation Unit / trang 8: mục Treatment lights: LED light Plus Light intensity: Up to 30,000 lx in 5 steps |  |  |  |
|  | - Có chức năng điều chỉnh được cường độ sáng hoặc nhiệt độ màu ≥ 3 mức | - Có chức năng điều chỉnh được cường độ sáng hoặc nhiệt độ màu 5 mức | Tài liệu Simulation Unit Instructions for use /Trang 36: With the LEDlight Plus, the brightness is programmed using the contactless sensor. Tài liệu Simulation Unit / trang 8: mục Treatment lights: Light intensity: Up to 30,000 lx in 5 steps |  |  |  |
|  | 1.5. Hệ thống mâm trợ thủ | 1.5. Hệ thống mâm trợ thủ | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element |  |  |  |
|  | - Mâm trợ thủ có ≥ 4 vị trí trong đó: | - Mâm trợ thủ có 4 vị trí trong đó: | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element/ Hình ảnh/ Cam kết đáp ứng Space for 4 instruments |  |  |  |
|  | + Tay xịt : ≥ 01 vị trí | + Tay xịt : 01 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element/ Hình ảnh / Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | + Ống hút: ≥ 2 vị trí | + Ống hút: 2 vị trí | Tài liệu Simulation Unit/ trang 7 mục Assistant’s element/ Hình ảnh / Cam kết đáp ứng Compact suction Assistant’s element with large and/or small suction device. |  |  |  |
|  | - Ống hút có thể điều chỉnh hướng hút bằng cách xoay khớp nối | - Ống hút có thể điều chỉnh hướng hút bằng cách xoay khớp nối | Tài liệu Simulation Unit Operating Instruction/ trang 119 mục Spray aspirator You can angle the suction handpiece by turning it. |  |  |  |
|  | 1.6. Hệ thống kết nối giảng viên và sinh viên | 1.6. Hệ thống kết nối giảng viên và sinh viên | Tài liệu Technical Specs EBS |  |  |  |
|  | - Hub Sinh Viên: ≥ 3 cổng kết nối (Tối thiểu 1*DVI, 1*mini DIN 8 Pin, 1*mini DIN 6 Pin) | - Hub Sinh Viên: 3 cổng kết nối (3*DVI, 1*mini DIN 8 Pin, 1*mini DIN 6 Pin) | Tài liệu Technical Specs EBS/ trang 2 mục STUDENT MODUL Connectors 3x DVI female 24+5 (Computer, Monitor, C-Unit) 1x Mini DIN 8pin (to USB-Box) 1x Mini DIN 6pin female (external button) |  |  |  |
|  | + Kết nối đồng bộ với hệ thống của ghế dành cho giảng viên | + Kết nối đồng bộ với hệ thống của ghế dành cho giảng viên | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | 2. Phụ kiện | 2. Phụ kiện | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 |  |  |  |
|  | 2.1. Tay khoan nhanh | 2.1. Tay khoan nhanh | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – fix connection- T3 Racer Midwest |  |  |  |
|  | - Có ≥ 4 tia phun sương | - Có 4 tia phun sương | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – fix connection- T3 Racer Midwest Spray :4 |  |  |  |
|  | - Vòng bi gốm sứ | - Vòng bi gốm sứ | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 3 mục Every turbine offers : Robust ceramic ball bearings |  |  |  |
|  | - Chuck bấm | - Chuck bấm | Cam kết đáp ứng |  |  |  |
|  | - Công suất tối đa ≥ 30W | - Công suất tối đa 30W | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Power (W) Up to 30 |  |  |  |
|  | - Tốc độ quay tối đa: ≥ 400.000 vòng/ phút | - Tốc độ quay tối đa: 400.000 vòng/ phút | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Idling speed (rpm) Approx. 400,000 |  |  |  |
|  | - Đường kính đầu ≤ 12 mm | - Đường kính đầu 11.9 mm | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Head diameter (mm) Approx. 11.9 |  |  |  |
|  | - Chiều cao đầu ≤ 13mm | - Chiều cao đầu 13mm | Tài liệu T1, T2 and T3 instrument series/ Trang 12 mục T3 turbines – ﬁx connection Head height (mm) Approx. 13.0 |  |  |  |
|  | 2.2 Tay khoan chậm | 2.2 Tay khoan chậm | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data |  |  |  |
|  | - Tay khoan khuỷu: | - Tay khoan khuỷu: | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data -T4 LINE B 40 |  |  |  |
|  | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data -T4 LINE B 40 Gear ratio: ~1:1 |  |  |  |
|  | + Đường kính đầu ≤ 9 mm | + Đường kính đầu 8.7 mm | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line B 40 Head diameter (mm) ~ 8.7 |  |  |  |
|  | + Chiều cao đầu ≤ 13mm | + Chiều cao đầu 12.4 mm | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line B 40 Head height (mm) ~ 12.4 |  |  |  |
|  | + Tốc độ quay tối đa: ≥ 40.000 vòng/ phút | + Tốc độ quay tối đa: 40.000 vòng/ phút | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line B 40 Speed (rpm) max. 40,000 |  |  |  |
|  | + Chuck bấm | + Chuck bấm | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line Push button chuck |  |  |  |
|  | - Tay khoan thẳng: | - Tay khoan thẳng: | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line T4 Line BH 40 |  |  |  |
|  | + Tốc độ quay tối đa: ≥ 40.000 vòng/ phút | + Tốc độ quay tối đa: 40.000 vòng/ phút | Tài liệu Brochure T4 line / Trang 2 mục T4 Line BH 40 Speed (rpm) max. 40,000 |  |  |  |
|  | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | + Tỷ số truyền chuyển động: 1:1 | Tài liệu Operating Instruction T4 Line/ Trang 16 mục 3.4 Technical data - T4 LINE BH 40 Gear ratio ~1:1 |  |  |  |
|  | - Air motor: | - Air motor: | Tài liệu Brochure T4 line Trang 2 mục T4 Line Air Motor |  |  |  |
|  | + Tốc độ quay tối đa: ≥ 22.000 vòng/ phút | + Tốc độ quay tối đa: 22.000 vòng/ phút | Tài liệu Brochure T4 line Trang 2 mục T4 Line Air Motor M Speed (rpm) ~22,000 |  |  |  |

3. Các đáp ứng khác

- Nhà thầu cam kết nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư yêu cầu các bản cam kết sau:

+ Nhà thầu cam kết đủ điều kiện cung cấp và hàng hóa được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Thời gian bảo hành 12 tháng, kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng;

+ Bảo trì  03 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành;

+ Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và bảo trì, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị;

+ Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), tờ khai hải quan, phiếu đóng gói (Packing list), hoá đơn thương mại (Invoice), vận tải đơn (bill)  đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng;

+ Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm theo thời gian tính hao mòn Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác được quy định tại PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT -BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

+ Cam kết có mặt để xử lý sự cố khi nhận được yêu cầu của người sử dụng;

+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT

- Nhà thầu cam kết chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu.

Ngày 24 tháng 11 năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU